## Forslag til Kravspecifikation
1 | Bygnings- og installationsmæssige forhold og energiforhold
| A-krav | Besvarelse |  | B-krav | Besvarelse
1.1 | Inden installation
1.1.1 |  |  | 1.1.1 | Det ønskes beskrevet, hvilke forberende tiltag der er nødvendige for, at installationen kan foregå.
1.1.2 |  |  | 1.1.2 | Der ønskes en beskrivelse af krav til ventilation i undersøgelses-, betjenings- og teknikrum. Inkl. evt. krav til luftfugtighed.
1.1.3 |  |  | 1.1.3 | Der ønskes en beskrivelse af krav til køling i undersøgelses-, betjenings- og teknikrum.
1.1.4 |  |  | 1.1.4 | Der ønskes en beskrivelse af krav til trykluft i undersøgelses-, betjenings- og teknikrum.
1.1.5 |  |  | 1.1.5 | Der ønskes en beskrivelse af krav til el i undersøgelses-, betjenings- og teknikrum.
| A-krav | Besvarelse |  | B-krav | Besvarelse
1.2 | Energiforhold
1.2.1 | Energiforhold og energirelaterede data skal indgå i den samlede dokumentation [indsæt evt. henvisning til kontrakt eller udbudsbetingelser, hvor dette oftest vil være anført]. |  | 1.2.1
1.2.2 | Energiforhold skal indgå i uddannelsesoptioner [indsæt evt. henvisning til bilag med uddannelsesoptioner]. |  | 1.2.2 | Det ønskes beskrevet, hvordan energiforhold indgår i uddannelsesoptioner. Der ønskes særligt kursusindhold, som fokuserer på - energirigtigt teknisk vedligehold - energirigtig adfærd for operatører
1.2.3 |  |  | 1.2.3 | Det ønskes, at anvendte elmotorer og ventilatorer (både indbyggede og ikke-indbyggede) opfylder ecodesigndirektivets forordninger: EF nr.640/2009 for elmotorer og EF nr.327/2011 for ventilatorer. Hvis ikke forordningerne opfyldes, begrund da, hvorfor der er givet dispensation.
1.2.4 |  |  | 1.2.4 | Det ønskes, at udstyrets skift til anden tilstand (f.eks. standby) sker automatisk. Hvis ikke, bør I beskrive procedure for manuelle skift. Ved automatiske skift - Oplys tid for tilstandsskift. Denne tid bør være programbar, beskriv mulighederne.
1.2.5 |  |  | 1.2.5 | Hvis der anvendes eksterne forsyninger (f.eks. kølevand), er det ønskeligt, at udstyrets nedlukning af denne forsyning sker automatisk. Beskriv mulighederne.
1.2.6 |  |  | 1.2.6 | Der ønskes mulighed for, at det samlede tilbudte udstyr kan slukkes. Beskriv mulighederne og evt. opstarstid (inkl. kalibrering), en kort opstartstid vægtes positivt.
1.2.7 |  |  | 1.2.7 | Hvis det samlede tilbudte udstyr jf. 1.2.6 ikke kan slukkes, er det ønskeligt, at den komponent/enhed, der er mest kritisk/tidskrævende ved opstart, kan leveres med en separat strømforsyning. Beskriv mulighederne.
1.2.8 |  |  | 1.2.8 | Det er ønskeligt, at det tilbudte udstyrs pålidelighed ikke forringes ved jævnlige opstart og nedluk. Beskriv eventuelle konsekvenser.
1.2.9 |  |  | 1.2.9 | Det er ønskeligt, at det tilbudte udstyrs levetid ikke forringes ved jævnlige opstart og nedluk. Beskriv eventuelle konsekvenser.
1.2.10 |  |  | 1.2.10 | Der ønskes mulighed for interaktion mellem udstyret og den eksterne styring, f.eks. husets CTS-anlæg eller BMS-anlæg. Beskriv mulighederne.
1.2.11 |  |  | 1.2.11 | Der ønskes mulighed for direkte aflæsning af effektforbrug og energiforbrug og/eller mulighed for etablering af intern eller ekstern logning. Beskriv mulighederne.